Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Wyparka próżniowa obrotowa

| Lp. | # Parametr | # Wymagana charakterystyka/minimalne wymagania | Ilość | Oferowane parametry* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Łaźnia | - zakres pracy: od temperatury pokojowej do 200°C - łaźnia wodno/olejowa o objętości min. 4 L - regulacja ciepła: ±1K - moc cieplna: 1300 W - możliwość odsunięcia łaźni - oddzielny czujnik temperatury wyłączający łaźnię przy przekroczeniu temperatury o 5K w stosunku do zadanej - stopień ochrony IP68 | 1 sztuka |  |
| 1.2 | Napęd | - możliwość ustawienia kąta nachylenia głowicy w zakresie 20-800 - automatyczny mechaniczny podnośnik pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby z blokadą mechaniczną - zakres prędkości 10-280 rpm - cyfrowe wyświetlanie prędkości - mechanizm dociskowy zapewniający szczelność |  |  |
| 1.3 | Chłodnica | - szklana, pionowa bądź skośna ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródło próżni - szkło chłodnicy i odbieralnika pokryte warstwą tworzywa sztucznego - powierzchnia chłodzenia: 1400 cm2 - system do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej - uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki - rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego - chłodnica z wewnętrznym otworem przy wyjściu rurki wyparnej, zapobiegającym zawracaniu kondensatu do kolby wyparnej - wszystkie połączenia gwintowe z uszczelką, bez szlifów - panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem z możliwością ustawienia: regulacji prędkości obrotowej, regulacji temperatury łaźni oraz wyświetlaniem aktualnej i nastawionej temperatury łaźni i prędkości obrotowej | 1 sztuka |  |
| 1.4 | Pompa membranowa próżniowa dwustopniowa | - konstrukcja z PTFE - chemoodporna - wydajność min. 0,75 m3/h - próżnia końcowa min. 12 mbar - zasilanie 230 V - elastyczna zmiana ilości obrotów pompy wraz z dochodzeniem do zadanej próżni - sterowanie pracą pompy z poziomu kontrolera - sterowanie liczbą obrotów pompy i sterowanie prądowe włącz/wyłącz - moc: 80W - wymiary szer./gł./wys. maksymalnie: 145/315/185 mm | 1 sztuka |  |
| 1.5 | Kontroler próżni | - zakres pomiarowy od 1080- 0,1mbar (810-0.1 Torr.) - zakres kontroli próżni od 1060 – 0,1 mbar (795 – 0.1Torr.) - dokładność pomiaru próżni: ± 1mbar - łatwe zamocowanie na wale skraplacza nad parownikiem lub jako samodzielne urządzenie z podstawą obok urządzenia - przycisk ręcznego odpowietrzania, aby zapobiec uderzeniu - w komplecie ze zintegrowanym ceramicznym czujnikiem próżni, zaworem regulacyjnym i zaworem odpowietrzającym, z zasilaczem ściennym, gotowy do użycia - wymiary szer./gł./wys. maksymalnie: 144/124/115 mm |  |  |
| 1.6 | Dodatkowe elementy wyposażenia | - zabezpieczenie wyparki przed pianą, szklane, szlif NS 29/32 - kolba odbieralnik 2 L - jednostka zabezpieczająca kontroler z zaworem zabezpieczającym i pojemnikiem na kondensat | po 1 sztuce |  |

2. WYMAGANIA DODATKOWE

| 2.1. | Instalacja, sprawdzenie, akceptacja | Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia, przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Miejsce dostawy | Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia |  |  |
| 2.3 | Czas dostawy | W ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy |  |  |
| 2.4 | Gwarancja | Gwarancja powinna obejmować wszystkie części urządzenia przez minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Gwarancja wystawiona w formie dokumentu z wymaganą autoryzacją producenta urządzenia dla wykonawcy na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |  |
| 2.5 | Warunki gwarancji | Czas odpowiedzi: w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (okres gwarancji), Czas naprawy – w ciągu 30 dni. |  |  |
| 2.6. | Szkolenie | Szkolenie (min. 2 godziny) min. 3 użytkowników w miejscu instalacji (zawarte w cenie), dotyczące obsługi urządzenia. |  |  |
| 2.7 | Instrukcja obsługi | Komplet instrukcji obsługi w języku oryginalnym i polskim (dokładne tłumaczenie wersji oryginalnej) na CD i/lub w wersji papierowej). |  |  |
| 2.8 | Certyfikacja | CE (kopia deklaracji zgodności), Świadectwo jakości producenta w formie dokumentu. Pomimo, iż posiadanie Certyfikatu ISO 9001 nie jest wymagane, w przypadku, gdy proponowany producent posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 prosimy o dołączenie kopii tego certyfikatu lub certyfikatu równorzędnego. |  |  |
| 2.9 | Rozpoczęcie pracy sprzętu | Dostarczony sprzęt powinien być gotowy do rozpoczęcia pracy po dostawie i instalacji. Wymagana autoryzacja producenta urządzenia dla wykonawcy na instalację. |  |  |

* - wypełnia oferent